User:  SEAPUPPY\puppy
Wed, 05 Oct 2005 14:15:31 GMT 

Spectrograph Wavelength Calibration passed

Spectrograph Wavelength Calibration:

	Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  212.0      540.056        540.052       -0.005
			  568.0      556.277        556.292        0.015
			  997.2      574.830        574.810       -0.019
			 1329.2      588.190        588.193        0.003
			 1494.2      594.483        594.489        0.006
			 1577.0      597.553        597.558        0.005
			 1856.8      607.434        607.429       -0.004
			RMS Error:  0.010 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   71.4      607.434        607.432       -0.002
			  112.1      609.616        609.616        0.000
			  200.0      614.306        614.310        0.003
			  435.5      626.650        626.650        0.000
			  664.5      638.299        638.300        0.001
			  916.1      650.653        650.649       -0.004
			 1286.3      667.828        667.828        0.000
			 1374.0      671.704        671.706        0.002
			 1891.9      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)