User:  SEAPUPPY\puppy
Wed, 30 Nov 2005 15:34:47 GMT 

Spectrograph Wavelength Calibration passed

Spectrograph Wavelength Calibration:

	Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  211.6      540.056        540.054       -0.003
			  567.5      556.277        556.285        0.009
			  997.0      574.830        574.819       -0.011
			 1328.8      588.190        588.191        0.001
			 1493.7      594.483        594.488        0.004
			 1576.5      597.553        597.556        0.002
			 1856.2      607.434        607.431       -0.003
			RMS Error:  0.006 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   71.0      607.434        607.432       -0.002
			  111.7      609.616        609.616        0.000
			  199.6      614.306        614.309        0.003
			  435.1      626.650        626.650        0.000
			  664.1      638.299        638.300        0.001
			  915.7      650.653        650.649       -0.003
			 1285.8      667.828        667.828        0.000
			 1373.5      671.704        671.706        0.002
			 1891.3      692.947        692.946        0.000
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)