User:  SEAPUPPY\puppy
Fri, 18 Nov 2005 04:23:09 GMT 

Spectrograph Wavelength Calibration passed

Spectrograph Wavelength Calibration:

	Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  211.0      540.056        540.054       -0.002
			  566.6      556.277        556.284        0.008
			  996.1      574.830        574.819       -0.011
			 1328.1      588.190        588.192        0.003
			 1492.9      594.483        594.487        0.004
			 1575.7      597.553        597.554        0.001
			 1855.4      607.434        607.432       -0.002
			RMS Error:  0.005 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   70.2      607.434        607.432       -0.002
			  110.9      609.616        609.616        0.000
			  198.8      614.306        614.309        0.002
			  434.3      626.650        626.650        0.001
			  663.3      638.299        638.301        0.002
			  914.9      650.653        650.648       -0.005
			 1285.0      667.828        667.828        0.000
			 1372.7      671.704        671.707        0.003
			 1890.4      692.947        692.946       -0.001
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)