User:  SEAPUPPY\puppy
Wed, 08 Feb 2006 00:25:17 GMT 

Spectrograph Wavelength Calibration passed

Spectrograph Wavelength Calibration:

	Channel 1:
		Lambda 1:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			  211.1      540.056        540.053       -0.003
			  566.8      556.277        556.286        0.009
			  996.2      574.830        574.818       -0.012
			 1328.0      588.190        588.191        0.001
			 1492.9      594.483        594.488        0.004
			 1575.6      597.553        597.556        0.003
			 1855.3      607.434        607.431       -0.003
			RMS Error:  0.006 (Tolerance = 0.020, Pass)

		Lambda 2:
			 Pixel       Nominal      Calculated
			location  location (nm)  location (nm)  Error (nm)
			--------  -------------  -------------  ----------
			   70.4      607.434        607.432       -0.002
			  111.0      609.616        609.616        0.000
			  199.0      614.306        614.309        0.003
			  434.4      626.650        626.650        0.001
			  663.4      638.299        638.300        0.001
			  915.0      650.653        650.649       -0.004
			 1285.1      667.828        667.828        0.001
			 1372.8      671.704        671.706        0.002
			 1890.5      692.947        692.946       -0.001
			RMS Error:  0.002 (Tolerance = 0.020, Pass)