## Dark Counts DI
2013-07-25
Expt No | Date | Time | Count | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Dar kCounts |  |  |  |  | Ser BB2FLMBA-1073
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 54 | 536 | 11.91 | ~600 mL DI water, tape over detectors only | [5 empty] | Ver MBA Triplet 4.07
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 43 | 695 | 52 | 536 | [7 empty] | Ave 19
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 45 | 536 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD | Pkt 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 36 | 695 | 49 | 536 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 44 | 695 | 49 | 536 |  |  | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 46 | 536 |  |  | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 35 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 44 | 695 | 50 | 536 |  |  | Conversion: | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts) | http://cinaps.usc.edu/pubs_presentations/OptsExprs_GliderOpticsPub_083109.pdf
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 43 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 42 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 37 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 35 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 37 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 37 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 42 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 40 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 36 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 44 | 650 | 39 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 41 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 44 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 33 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 43 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 44 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 39 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 32 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 35 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 35 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 37 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 38 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 37 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 40 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 43 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 39 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 37 | 695 | 51 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 42 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 35 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 36 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 42 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 36 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 40 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 31 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 42 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 32 | 695 | 47 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 45 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 40 | 695 | 51 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 45 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 44 | 650 | 37 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 40 | 695 | 45 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 45 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 36 | 695 | 49 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 45 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 37 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 45 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 44 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 36 | 695 | 47 | 536
Average |  |  | 470 | 49.4521 | 650 | 39.1918 | 695 | 48.6301
SD |  |  | 0 | 2.0141 | 0 | 3.2857 | 0 | 2.6745
Min |  |  | 470 | 44 | 650 | 31 | 695 | 44
Med |  |  | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 48
Max |  |  | 470 | 53 | 650 | 45 | 695 | 54

## Dark Counts Air
[13 empty] | 2013-07-25 |  |  |  |  | Ser BB2FLMBA-1073
Expt No | Date | Time | Count | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Dark Counts | [5 empty] | Ver MBA Triplet 4.07
1 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 47 | 695 | 48 | 539 | 11.91 | Air, tape over detectors only | [6 empty] | Ave 19
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 48 | 695 | 50 | 539 | [8 empty] | Pkt 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 48 | 695 | 51 | 539 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD | 25 Jul DC Air | s5 Jul DC Air SD
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 47 | 695 | 50 | 539 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141 | 51.4375 | 1.5146
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 49 | 695 | 51 | 539 |  |  | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857 | 47.75 | 1.5368
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 47 | 695 | 51 | 539 |  |  | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745 | 49.8125 | 1.1422
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 49 | 695 | 49 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 48 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 47 | 695 | 51 | 539 |  |  | Conversion: | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts) | http://cinaps.usc.edu/pubs_presentations/OptsExprs_GliderOpticsPub_083109.pdf
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 47 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 49 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 49 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 47 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 49 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 47 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 47 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 52 | 695 | 47 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 49 | 695 | 45 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 54 | 650 | 47 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 49 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 45 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 47 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 48 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 48 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 46 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 49 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 54 | 650 | 48 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 54 | 650 | 48 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 49 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 47 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 46 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 50 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 44 | 695 | 48 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 49 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 50 | 695 | 52 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 46 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 49 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 48 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 54 | 650 | 45 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 48 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 55 | 650 | 46 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 46 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 50 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 46 | 695 | 49 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 48 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 47 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 47 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 50 | 695 | 50 | 538
Average |  |  | 470 | 51.4375 | 650 | 47.75 | 695 | 49.8125
SD |  |  | 0 | 1.5146 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.1422
Min |  |  | 470 | 49 | 650 | 44 | 695 | 45
Med |  |  | 470 | 51 | 650 | 48 | 695 | 50
Max |  |  | 470 | 55 | 650 | 52 | 695 | 52

## 11JulECO_Hetero
Expt No. & Page | Date | Time | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Ser BB2FLMBA-1073 |  |  | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts)
1, DWB:48 | 2013-07-11 | 16:45 | 470 | 105 | 650 | 393 | 695 | 50 | 536 | 11.9 | Puck in air w/foil lining & foil cover | Ver MBA Triplet 4.07
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 393 | 695 | 50 | 536 | 11.9 |  | Ave 19 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 389 | 695 | 52 | 536 | 11.9 |  | Pkt 0 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 392 | 695 | 53 | 537 | 11.9 |  | Sample rate: 1.01 Hz |  |  | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 389 | 695 | 52 | 536 | 11.9 |  |  |  |  | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 394 | 695 | 53 | 536 | 11.9 |  | Expt |  | Wavelength | Ave Ct | SD | [NEPCC.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [NEPCC.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [NEPCC.6] | Approx cell/sample
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 392 | 695 | 51 | 536 | 11.9 |  | 1, Air |  | 470 | 105.1724 | 1.5135 | 0.00058506 | 650 | 390.6552 | 1.7784 | 0.0012354 | 695 | 51.1379 | 1.0598 | 0.030093
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 391 | 695 | 49 | 536 | 11.9 |  | 2, MQ |  | 470 | 123.52 | 2.8154 | 0.00077771 | 650 | 207.24 | 4.7634 | 0.00059069 | 695 | 49.68 | 2.6255 | 0.012598
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 389 | 695 | 50 | 536 | 11.9 |  | 3, ASW | 0 | 470 | 685.9655 | 11.9388 | 0.0066834 | 650 | 1363.2069 | 20.8453 | 0.0046539 | 695 | 49.4483 | 2.3692 | 0.0098176
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 389 | 695 | 52 | 537 | 11.9 |  | 4, 0.6 mL NEPCC.6 | 0.999 | 470 | 675.0417 | 12.7296 | 0.0065687 | 650 | 1286.9583 | 38.2901 | 0.0043859 | 695 | 80.3333 | 4.6501 | 0.38044
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 390 | 695 | 51 | 536 | 11.9 |  | 5, 1.2 mL NEPCC.6 | 1.996 | 470 | 671.0345 | 6.9615 | 0.0065266 | 650 | 1248.6897 | 15.4691 | 0.0042514 | 695 | 81.6552 | 5.4398 | 0.3963
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 391 | 695 | 51 | 536 | 11.9 |  | 6, 6 mL NEPCC.6 | 9.901 | 470 | 735.8529 | 17.1095 | 0.0072072 | 650 | 1366 | 39.5651 | 0.0046637 | 695 | 287.8529 | 28.9609 | 2.8707
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 391 | 695 | 52 | 536 | 11.9 |  | 7, 12 mL NEPCC.6 | 19.6078 | 470 | 778.6774 | 26.4441 | 0.0076569 | 650 | 1482.8387 | 27.0384 | 0.0050744 | 695 | 508.1613 | 17.1057 | 5.5144
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 103 | 650 | 390 | 695 | 50 | 536 | 11.9 |  | 8, 12 mL NEPCC.6 w/o foil cover | 19.6078 | 470 | 760.2258 | 7.9654 | 0.0074631 | 650 | 1366.9677 | 10.2159 | 0.0046671 | 695 | 480.3226 | 12.6369 | 5.1803
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 390 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 391 | 695 | 50 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 390 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 391 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 388 | 695 | 52 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 389 | 695 | 50 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 394 | 695 | 50 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 393 | 695 | 50 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 393 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 389 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 389 | 695 | 52 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 392 | 695 | 52 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 388 | 695 | 52 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 390 | 695 | 51 | 536 | 11.9
1, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 389 | 695 | 53 | 536 | 11.9
Average |  |  | 470 | 105.1724 | 650 | 390.6552 | 695 | 51.1379 | 536.069
SD |  |  |  | 1.5135 | 0 | 1.7784 | 0 | 1.0598 | 0.25788
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 219 | 695 | 45 | 537 | 11.9 | 600 mL MQ
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 217 | 695 | 52 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 213 | 695 | 50 | 538 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 119 | 650 | 209 | 695 | 52 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 214 | 695 | 51 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 205 | 695 | 46 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 211 | 695 | 50 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 204 | 695 | 47 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 211 | 695 | 52 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 205 | 695 | 46 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 209 | 695 | 54 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 205 | 695 | 48 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 205 | 695 | 51 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 123 | 650 | 202 | 695 | 47 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 206 | 695 | 50 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 201 | 695 | 50 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 205 | 695 | 50 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 205 | 695 | 51 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 123 | 650 | 203 | 695 | 47 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 207 | 695 | 48 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 201 | 695 | 55 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 202 | 695 | 47 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 206 | 695 | 49 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 209 | 695 | 53 | 537 | 11.9
2, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 207 | 695 | 51 | 537 | 11.9
Average |  |  | 470 | 123.52 | 650 | 207.24 | 695 | 49.68 | 537.04 | 11.9
SD |  |  | 0 | 2.8154 | 0 | 4.7634 | 0 | 2.6255 | 0.2 | 0
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 706 | 650 | 1341 | 695 | 53 | 535 | 11.9 | 600 mL ASW_A
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1328 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 704 | 650 | 1322 | 695 | 46 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1334 | 695 | 49 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 700 | 650 | 1334 | 695 | 52 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1334 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 699 | 650 | 1341 | 695 | 50 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 693 | 650 | 1344 | 695 | 52 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1359 | 695 | 46 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1379 | 695 | 50 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1382 | 695 | 46 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1388 | 695 | 49 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1380 | 695 | 51 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1381 | 695 | 49 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1392 | 695 | 52 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1390 | 695 | 46 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1385 | 695 | 51 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1369 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 671 | 650 | 1362 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 666 | 650 | 1352 | 695 | 55 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1353 | 695 | 47 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1362 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1369 | 695 | 52 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1383 | 695 | 48 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1379 | 695 | 51 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1368 | 695 | 50 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1382 | 695 | 50 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1375 | 695 | 52 | 535 | 11.9
3, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1365 | 695 | 47 | 535 | 11.9
Average |  |  | 470 | 685.9655 | 650 | 1363.2069 | 695 | 49.4483 | 535 | 11.9
SD |  |  | 0 | 11.9388 | 0 | 20.8453 | 0 | 2.3692 | 0 | 3.6156e-15
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1294 | 695 | 76 | 537 | 11.9 | 600 mL ASW_A + 0.6 mL NEPCC.6 (Chl = 40.5)
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1344 | 695 | 74 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 662 | 650 | 1298 | 695 | 72 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1289 | 695 | 73 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1322 | 695 | 77 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 698 | 650 | 1390 | 695 | 74 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1369 | 695 | 80 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1304 | 695 | 87 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1278 | 695 | 79 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1271 | 695 | 76 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1271 | 695 | 81 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1279 | 695 | 82 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1287 | 695 | 86 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1294 | 695 | 86 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1269 | 695 | 87 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1252 | 695 | 84 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1263 | 695 | 82 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1261 | 695 | 85 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1272 | 695 | 84 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1287 | 695 | 80 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 667 | 650 | 1280 | 695 | 84 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 665 | 650 | 1252 | 695 | 82 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1236 | 695 | 76 | 537 | 11.9
4, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1225 | 695 | 81 | 537 | 11.9
Average |  |  | 470 | 675.0417 | 650 | 1286.9583 | 695 | 80.3333 | 537 | 11.9
SD |  |  | 0 | 12.7296 | 0 | 38.2901 | 0 | 4.6501 | 0 | 0
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1269 | 695 | 93 | 537 | 11.9 | 600 mL ASW_A + 0.6 mL NEPCC.6,vol NEPCC.6 = 1.2 mL
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1266 | 695 | 87 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1255 | 695 | 76 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1234 | 695 | 76 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1226 | 695 | 73 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1215 | 695 | 74 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1221 | 695 | 74 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1227 | 695 | 79 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1241 | 695 | 80 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 667 | 650 | 1252 | 695 | 84 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1269 | 695 | 88 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1273 | 695 | 88 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1260 | 695 | 87 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1258 | 695 | 82 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1257 | 695 | 76 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 669 | 650 | 1256 | 695 | 82 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1262 | 695 | 80 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 664 | 650 | 1248 | 695 | 73 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 662 | 650 | 1243 | 695 | 79 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1255 | 695 | 77 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 661 | 650 | 1251 | 695 | 79 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1263 | 695 | 82 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 662 | 650 | 1258 | 695 | 84 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1254 | 695 | 87 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1234 | 695 | 84 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1232 | 695 | 89 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1230 | 695 | 85 | 536 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1251 | 695 | 88 | 537 | 11.9
5, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1252 | 695 | 82 | 536 | 11.9
Average |  |  | 470 | 671.0345 | 650 | 1248.6897 | 695 | 81.6552 | 536.4483 | 11.9
SD |  |  | 0 | 6.9615 | 0 | 15.4691 | 0 | 5.4398 | 0.50612 | 3.6156e-15
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 714 | 650 | 1437 | 695 | 301 | 536 | 11.9 | 600 mL ASW_A + 4.8 mL NEPCC.6,vol NEPCC.6 = 6.0 mL
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 721 | 650 | 1435 | 695 | 294 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 716 | 650 | 1460 | 695 | 302 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1449 | 695 | 293 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 719 | 650 | 1407 | 695 | 292 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 731 | 650 | 1379 | 695 | 299 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 744 | 650 | 1388 | 695 | 307 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 749 | 650 | 1384 | 695 | 307 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 737 | 650 | 1395 | 695 | 311 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1380 | 695 | 316 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 737 | 650 | 1379 | 695 | 324 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 738 | 650 | 1379 | 695 | 331 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1387 | 695 | 335 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1383 | 695 | 341 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1381 | 695 | 338 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1371 | 695 | 324 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 716 | 650 | 1360 | 695 | 304 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 727 | 650 | 1350 | 695 | 289 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 743 | 650 | 1354 | 695 | 277 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 748 | 650 | 1347 | 695 | 274 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 746 | 650 | 1322 | 695 | 265 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1307 | 695 | 254 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 770 | 650 | 1303 | 695 | 251 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 744 | 650 | 1309 | 695 | 251 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 734 | 650 | 1324 | 695 | 248 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 735 | 650 | 1327 | 695 | 255 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 744 | 650 | 1332 | 695 | 265 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 741 | 650 | 1337 | 695 | 271 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 750 | 650 | 1344 | 695 | 264 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 737 | 650 | 1345 | 695 | 265 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 748 | 650 | 1351 | 695 | 255 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 763 | 650 | 1349 | 695 | 250 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 750 | 650 | 1349 | 695 | 260 | 536 | 11.9
6, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 768 | 650 | 1340 | 695 | 274 | 536 | 11.9
Average |  |  | 470 | 735.8529 | 650 | 1366 | 695 | 287.8529 | 536 | 11.9
SD |  |  | 0 | 17.1095 | 0 | 39.5651 | 0 | 28.9609 | 0 | 7.2123e-15
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 784 | 650 | 1497 | 695 | 540 | 536 | 11.9 | 600 mL ASW_A + 6 mL NEPCC.6,vol NEPCC.6 = 12.0 mL
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 778 | 650 | 1497 | 695 | 513 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 898 | 650 | 1509 | 695 | 546 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 815 | 650 | 1543 | 695 | 533 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 791 | 650 | 1495 | 695 | 539 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 782 | 650 | 1497 | 695 | 516 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 787 | 650 | 1497 | 695 | 512 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 770 | 650 | 1469 | 695 | 534 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 776 | 650 | 1502 | 695 | 517 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 804 | 650 | 1466 | 695 | 488 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 797 | 650 | 1467 | 695 | 504 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 772 | 650 | 1519 | 695 | 492 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 766 | 650 | 1522 | 695 | 515 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 763 | 650 | 1487 | 695 | 517 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 780 | 650 | 1480 | 695 | 516 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 785 | 650 | 1498 | 695 | 499 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 777 | 650 | 1505 | 695 | 508 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 767 | 650 | 1497 | 695 | 489 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 756 | 650 | 1501 | 695 | 491 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 753 | 650 | 1510 | 695 | 494 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 773 | 650 | 1478 | 695 | 495 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1476 | 695 | 493 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1475 | 695 | 491 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 776 | 650 | 1468 | 695 | 486 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 774 | 650 | 1457 | 695 | 486 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 778 | 650 | 1446 | 695 | 493 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 779 | 650 | 1442 | 695 | 508 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 766 | 650 | 1443 | 695 | 518 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1442 | 695 | 514 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 757 | 650 | 1444 | 695 | 505 | 536 | 11.9
7, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 757 | 650 | 1439 | 695 | 501 | 536 | 11.9
Average |  |  | 470 | 778.6774 | 650 | 1482.8387 | 695 | 508.1613 | 536 | 11.9
SD |  |  | 0 | 26.4441 | 0 | 27.0384 | 0 | 17.1057 | 0 | 5.4172e-15
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 760 | 650 | 1374 | 695 | 485 | 536 | 11.9 | Measure for 30 sec w/o black foil cover
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 769 | 650 | 1366 | 695 | 450 | 536 | 11.9 | * Took flash photo from above ~15 sec
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 769 | 650 | 1362 | 695 | 454 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1359 | 695 | 463 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1359 | 695 | 469 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 759 | 650 | 1351 | 695 | 465 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1350 | 695 | 466 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1350 | 695 | 469 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 759 | 650 | 1353 | 695 | 471 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 759 | 650 | 1353 | 695 | 472 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 755 | 650 | 1350 | 695 | 480 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1361 | 695 | 484 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1363 | 695 | 476 | 535 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1363 | 695 | 476 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1365 | 695 | 479 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1366 | 695 | 480 | 535 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 756 | 650 | 1368 | 695 | 484 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 748 | 650 | 1373 | 695 | 478 | 535 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 743 | 650 | 1375 | 695 | 479 | 535 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 749 | 650 | 1381 | 695 | 488 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1377 | 695 | 485 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1381 | 695 | 490 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 775 | 650 | 1383 | 695 | 491 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 781 | 650 | 1377 | 695 | 496 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 775 | 650 | 1380 | 695 | 492 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 766 | 650 | 1375 | 695 | 497 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 760 | 650 | 1375 | 695 | 493 | 535 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 753 | 650 | 1372 | 695 | 496 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 754 | 650 | 1374 | 695 | 493 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 750 | 650 | 1369 | 695 | 497 | 536 | 11.9
8, DWB:48 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1371 | 695 | 492 | 535 | 11.9
Average |  |  | 470 | 760.2258 | 650 | 1366.9677 | 695 | 480.3226 | 535.8065 | 11.9
SD |  |  | 0 | 7.9654 | 0 | 10.2159 | 0 | 12.6369 | 0.40161 | 5.4172e-15

## 16JulFlCyt_Micro&Ostreo
2013-07-16 10:30
| Plot 6 (FSC-A/FL3-A) |  |  |  |  | Plot 4 (FSC-A/FL3-A)
| All |  |  | P1 |  | R3: Yellow beads |  | R4: Red beads
| Count | Volume (µL) | Events / µL | Count | Events / µL | Count | Events / µL | Count | Events / µL | P1 Events/ uL Sample correction: 100 uL from1 mL | Cells/mL | Chl
A01 bead RandY | 33593 | 104 | 323 | 3 | 0 | 5744 | 55 | 10978 | 106
A02 RCC299.6 | 150412 | 104 | 1446 | 46884 | 451 | 7828 | 75 | 11270 | 108 | 4688400 | 4688400000 | 7.8 | Growth curve negative
A03 CCMP2972.6 | 369074 | 104 | 3549 | 207367 | 1994 | 7304 | 70 | 9005 | 87 | 20736700 | 20736700000 | 42.5 | Diluted 7 mL from CCMP2972.5 (Chl = 70) into 7 mL DW1:01B, new Chl = 42.5 at 10:15 AM

## 16JulECO_Micro
Expt No. & Page | Date | Time | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Ser BB2FLMBA-1073 |  |  | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts) | [10 empty] | Chl - cells/mL conversion
1 | 2013-07-16 | 14:15 | 470 | 103 | 650 | 361 | 695 | 51 | 540 | 11.9 | Air | Ver MBA Triplet 4.07 | [11 empty] | Date | Time | AU flour | Time | Accuri
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 360 | 695 | 50 | 540 |  |  | Ave 19 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD |  |  |  |  | 2013-07-16 | 10:30 | 7.8 | 9:40 | 4688400000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 358 | 695 | 51 | 540 |  |  | Pkt 0 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 356 | 695 | 50 | 540 | [5 empty] | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 359 | 695 | 52 | 540 | [5 empty] | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 357 | 695 | 51 | 539 |  |  | Expt | Concentration (mL/L) | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.6] | Approx cell/sample
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 360 | 695 | 51 | 540 |  |  | 1, Air | 0 | 470 | 105.5938 | 1.1319 | 0.00058949 | 650 | 358.875 | 1.8794 | 0.0011237 | 695 | 50.8438 | 0.8076 | 0.026563 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 359 | 695 | 50 | 540 |  |  | 2, MQ | 0 | 470 | 102.6897 | 3.6946 | 0.00055899 | 650 | 199.7931 | 4.9163 | 0.00056451 | 695 | 50.8621 | 1.7264 | 0.026783 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 360 | 695 | 51 | 539 |  |  | 3, ASW_B (600 mL) | 0 | 470 | 727.1379 | 21.6576 | 0.0071157 | 650 | 1527.7586 | 75.8667 | 0.0052323 | 695 | 51.6552 | 1.5647 | 0.0363 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 362 | 695 | 50 | 539 |  |  | 4, 0.15 mL | 0.24994 | 470 | 713.1538 | 18.1233 | 0.0069689 | 650 | 1357.2308 | 24.4202 | 0.0046329 | 695 | 53.8077 | 1.96 | 0.062131 | 703500000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 359 | 695 | 52 | 539 |  |  | 5, 0.3 mL | 0.49975 | 470 | 697.5385 | 23.2985 | 0.0068049 | 650 | 1357.5769 | 35.2184 | 0.0046341 | 695 | 54.4231 | 1.9426 | 0.069515 | 1406520000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 360 | 695 | 52 | 539 |  |  | 6, 0.6 | 0.999 | 470 | 687.4286 | 15.1203 | 0.0066988 | 650 | 1322.7143 | 24.6349 | 0.0045116 | 695 | 55.2143 | 2.0969 | 0.07901 | 2813040000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 359 | 695 | 50 | 539 |  |  | 7, 1.2 | 1.996 | 470 | 698.6154 | 23.7151 | 0.0068162 | 650 | 1358.1154 | 29.9284 | 0.004636 | 695 | 61.8077 | 1.6005 | 0.15813 | 5626080000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 359 | 695 | 50 | 539 |  |  | 8, 3 | 4.9751 | 470 | 685.4483 | 18.8747 | 0.006678 | 650 | 1356.4138 | 34.3506 | 0.00463 | 695 | 74.3793 | 2.4409 | 0.30899 | 14065200000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 355 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 361 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 356 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 360 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 357 | 695 | 52 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 358 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 360 | 695 | 52 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 358 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 359 | 695 | 52 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 359 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 361 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 357 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 363 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 357 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 361 | 695 | 52 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 356 | 695 | 50 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 358 | 695 | 51 | 539
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 359 | 695 | 52 | 539
Average |  |  | 470 | 105.5938 | 650 | 358.875 | 695 | 50.8438
SD |  |  | 0 | 1.1319 | 0 | 1.8794 | 0 | 0.8076
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 202 | 695 | 51 | 537 |  | MQ
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 207 | 695 | 53 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 106 | 650 | 200 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 193 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 101 | 650 | 201 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 202 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 202 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 210 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 203 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 101 | 650 | 208 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 204 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 200 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 202 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 189 | 695 | 53 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 193 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 196 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 103 | 650 | 197 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 107 | 650 | 199 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 195 | 695 | 54 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 201 | 695 | 48 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 206 | 695 | 54 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 200 | 695 | 48 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 105 | 650 | 204 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 199 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 104 | 650 | 197 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 195 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 193 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 103 | 650 | 196 | 695 | 47 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 200 | 695 | 54 | 537
Average |  |  | 470 | 102.6897 | 650 | 199.7931 | 695 | 50.8621
SD |  |  | 0 | 3.6946 | 0 | 4.9163 | 0 | 1.7264
3 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 754 | 650 | 1672 | 695 | 52 | 536 |  | ASW_B (600 mL)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 762 | 650 | 1545 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 753 | 650 | 1561 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 753 | 650 | 1773 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 768 | 650 | 1674 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 764 | 650 | 1468 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 727 | 650 | 1548 | 695 | 55 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 707 | 650 | 1550 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 718 | 650 | 1517 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 719 | 650 | 1527 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 726 | 650 | 1533 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1561 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1587 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 729 | 650 | 1516 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 730 | 650 | 1542 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 738 | 650 | 1515 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 736 | 650 | 1480 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 740 | 650 | 1485 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 737 | 650 | 1485 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 727 | 650 | 1438 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1467 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 716 | 650 | 1481 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 719 | 650 | 1449 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 716 | 650 | 1461 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1576 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 700 | 650 | 1516 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1480 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1450 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1448 | 695 | 53 | 536
Average |  |  | 470 | 727.1379 | 650 | 1527.7586 | 695 | 51.6552
SD |  |  | 0 | 21.6576 | 0 | 75.8667 | 0 | 1.5647
4 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 764 | 650 | 1437 | 695 | 56 | 536 |  | 0.15 mL RCC299.6
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 730 | 650 | 1407 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1368 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 712 | 650 | 1338 | 695 | 56 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 724 | 650 | 1342 | 695 | 55 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 724 | 650 | 1354 | 695 | 55 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 715 | 650 | 1354 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 722 | 650 | 1353 | 695 | 56 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 716 | 650 | 1368 | 695 | 56 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 736 | 650 | 1382 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1384 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1371 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1353 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1343 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1337 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1340 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1338 | 695 | 56 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 696 | 650 | 1333 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1349 | 695 | 55 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1354 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 696 | 650 | 1333 | 695 | 55 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1332 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 719 | 650 | 1338 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 720 | 650 | 1357 | 695 | 54 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 740 | 650 | 1355 | 695 | 51 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1368 | 695 | 55 | 535
Average |  |  | 470 | 713.1538 | 650 | 1357.2308 | 695 | 53.8077
SD |  |  | 0 | 18.1233 | 0 | 24.4202 | 0 | 1.96
5 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1397 | 695 | 52 | 535 |  | 0.30 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 721 | 650 | 1387 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 724 | 650 | 1431 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 739 | 650 | 1435 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 748 | 650 | 1392 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 740 | 650 | 1411 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 720 | 650 | 1403 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1353 | 695 | 53 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1336 | 695 | 58 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1317 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1326 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1330 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 696 | 650 | 1333 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1332 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1329 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1320 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1329 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1331 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1348 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1351 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1344 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1329 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1337 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1349 | 695 | 51 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1368 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1379 | 695 | 51 | 535
Average |  |  | 470 | 697.5385 | 650 | 1357.5769 | 695 | 54.4231
SD |  |  | 0 | 23.2985 | 0 | 35.2184 | 0 | 1.9426
6 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 682 | 650 | 1339 | 695 | 58 | 535 |  | .6 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1336 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 688 | 650 | 1324 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1312 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 693 | 650 | 1303 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1313 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 699 | 650 | 1325 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1341 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 705 | 650 | 1334 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1316 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1307 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 700 | 650 | 1303 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 704 | 650 | 1301 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1308 | 695 | 55 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1297 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 706 | 650 | 1302 | 695 | 54 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1297 | 695 | 56 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1297 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1299 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1299 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1300 | 695 | 59 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1318 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 666 | 650 | 1338 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1361 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1373 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1365 | 695 | 57 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1362 | 695 | 52 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 669 | 650 | 1366 | 695 | 58 | 535
Average |  |  | 470 | 687.4286 | 650 | 1322.7143 | 695 | 55.2143
SD |  |  | 0 | 15.1203 | 0 | 24.6349 | 0 | 2.0969
7 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 756 | 650 | 1405 | 695 | 62 | 535 |  | 1.2
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 755 | 650 | 1421 | 695 | 65 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 738 | 650 | 1402 | 695 | 63 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 726 | 650 | 1381 | 695 | 60 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 712 | 650 | 1374 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 697 | 650 | 1350 | 695 | 63 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 682 | 650 | 1324 | 695 | 64 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1314 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1315 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1322 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1324 | 695 | 63 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1322 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1329 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1338 | 695 | 60 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1353 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1364 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1370 | 695 | 65 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1375 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1392 | 695 | 58 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 710 | 650 | 1386 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 717 | 650 | 1380 | 695 | 64 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1370 | 695 | 60 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1360 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1350 | 695 | 62 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1341 | 695 | 61 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 682 | 650 | 1349 | 695 | 61 | 535
Average |  |  | 470 | 698.6154 | 650 | 1358.1154 | 695 | 61.8077
SD |  |  | 0 | 23.7151 | 0 | 29.9284 | 0 | 1.6005
8 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 721 | 650 | 1335 | 695 | 79 | 535 |  | 3.0 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1365 | 695 | 78 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 727 | 650 | 1381 | 695 | 80 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 717 | 650 | 1394 | 695 | 78 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 705 | 650 | 1376 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1371 | 695 | 74 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1387 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1403 | 695 | 77 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1411 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1414 | 695 | 74 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1411 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1398 | 695 | 72 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1385 | 695 | 76 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 678 | 650 | 1372 | 695 | 76 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1359 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1353 | 695 | 74 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 671 | 650 | 1347 | 695 | 74 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1344 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1338 | 695 | 77 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1330 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1326 | 695 | 71 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1318 | 695 | 72 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1316 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 669 | 650 | 1319 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 667 | 650 | 1318 | 695 | 72 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 666 | 650 | 1314 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 669 | 650 | 1313 | 695 | 70 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1315 | 695 | 73 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1323 | 695 | 72 | 535
Average |  |  | 470 | 685.4483 | 650 | 1356.4138 | 695 | 74.3793
SD |  |  | 0 | 18.8747 | 0 | 34.3506 | 0 | 2.4409

## 16JulECO_Ostre
Expt No. & Page | Date | Time | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Ser BB2FLMBA-1073 |  |  | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts) | [10 empty] | Chl - cells/mL conversion
1 | 2013-07-16 | 14:35 | 470 | 98 | 650 | 330 | 695 | 50 | 534 |  | Air | Ver MBA Triplet 4.07 | [11 empty] | Date | Time | AU flour | Time | Cells/mL (Accuri)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 326 | 695 | 51 | 534 |  |  | Ave 19 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD |  |  |  |  | 2013-07-16 | 10:30 | 42.5 | 9:40 | 20736700000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 329 | 695 | 50 | 534 |  |  | Pkt 0 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 325 | 695 | 50 | 534 | [5 empty] | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 330 | 695 | 52 | 534 | [5 empty] | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 327 | 695 | 50 | 534 |  |  | Expt | Concentration | Wavelength | Ave Ct | SD | [CCMP2972.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [CCMP2972.6] | Wavelength | Ave Ct | SD | [CCMP2972.6] | Approx cell/sample
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 330 | 695 | 51 | 534 |  |  | 1, Air | 0 | 470 | 97.6786 | 1.2488 | 0.00050638 | 650 | 327.8214 | 1.6342 | 0.0010145 | 695 | 50.4643 | 0.69293 | 0.02201 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 329 | 695 | 50 | 534 |  |  | 2, MQ | 0 | 470 | 98.36 | 3.6387 | 0.00051353 | 650 | 202.88 | 11.6273 | 0.00057536 | 695 | 50.08 | 1.5253 | 0.017398 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 328 | 695 | 51 | 534 |  |  | 3, ASW_B (600 mL) | 0 | 470 | 706.9744 | 19.4794 | 0.006904 | 650 | 1392.6667 | 38.4956 | 0.0047575 | 695 | 51.2821 | 2.7237 | 0.031823 | 0
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 330 | 695 | 51 | 534 |  |  | 4, 0.15 mL | 0.24994 | 470 | 683.9355 | 13.8851 | 0.0066621 | 650 | 1307.5484 | 53.4153 | 0.0044583 | 695 | 60.2903 | 3.4467 | 0.13992 | 3110505000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 330 | 695 | 50 | 534 |  |  | 5, 0.3 mL | 0.49975 | 470 | 654.8 | 9.1742 | 0.0063562 | 650 | 1308.7 | 29.7995 | 0.0044623 | 695 | 62.6 | 2.799 | 0.16764 | 6221010000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 325 | 695 | 50 | 534 |  |  | 6, 0.6 | 0.999 | 470 | 685.7436 | 13.7663 | 0.0066811 | 650 | 1292.8974 | 21.8389 | 0.0044068 | 695 | 76.9231 | 6.555 | 0.33952 | 12442020000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 328 | 695 | 50 | 534 |  |  | 7, 1.2 | 1.996 | 470 | 693.8462 | 10.8984 | 0.0067661 | 650 | 1393.9231 | 118.4871 | 0.0047619 | 695 | 106.7692 | 4.8769 | 0.69767 | 24884040000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 329 | 695 | 51 | 534 |  |  | 8, 3 | 4.9751 | 470 | 723.0741 | 24.3815 | 0.007073 | 650 | 1377.2222 | 21.8145 | 0.0047032 | 695 | 241.4815 | 32.7712 | 2.3142 | 62210100000
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 328 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 328 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 325 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 326 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 329 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 325 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 327 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 328 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 328 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 329 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 328 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 327 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 327 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 98 | 650 | 328 | 695 | 50 | 534
Average |  |  | 470 | 97.6786 | 650 | 327.8214 | 695 | 50.4643
SD |  |  | 0 | 1.2488 | 0 | 1.6342 | 0 | 0.69293
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 238 | 695 | 50 | 534 |  | MQ
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 212 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 101 | 650 | 203 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 202 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 207 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 94 | 650 | 206 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 94 | 650 | 214 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 214 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 214 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 225 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 102 | 650 | 193 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 191 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 100 | 650 | 200 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 101 | 650 | 198 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 103 | 650 | 200 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 101 | 650 | 202 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 200 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 199 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 96 | 650 | 192 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 99 | 650 | 188 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 97 | 650 | 195 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 95 | 650 | 201 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 93 | 650 | 192 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 94 | 650 | 190 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 94 | 650 | 196 | 695 | 53 | 534
Average |  |  | 470 | 98.36 | 650 | 202.88 | 695 | 50.08
SD |  |  | 0 | 3.6387 | 0 | 11.6273 | 0 | 1.5253
3 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 740 | 650 | 1368 | 695 | 47 | 534 |  | ASW (600 mL)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 730 | 650 | 1362 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1376 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 717 | 650 | 1347 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 739 | 650 | 1333 | 695 | 55 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 751 | 650 | 1316 | 695 | 47 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 724 | 650 | 1319 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 714 | 650 | 1340 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 705 | 650 | 1376 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1401 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1412 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1414 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 715 | 650 | 1402 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 718 | 650 | 1408 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 714 | 650 | 1371 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 707 | 650 | 1378 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1379 | 695 | 55 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 706 | 650 | 1401 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1392 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1359 | 695 | 47 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1352 | 695 | 50 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1353 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 702 | 650 | 1371 | 695 | 55 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 717 | 650 | 1399 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 718 | 650 | 1413 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 721 | 650 | 1440 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1470 | 695 | 47 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 722 | 650 | 1474 | 695 | 56 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 717 | 650 | 1471 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1436 | 695 | 47 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1409 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1402 | 695 | 51 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1404 | 695 | 49 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 671 | 650 | 1394 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1395 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1415 | 695 | 52 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1440 | 695 | 48 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1423 | 695 | 53 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 697 | 650 | 1399 | 695 | 51 | 534
Average |  |  | 470 | 706.9744 | 650 | 1392.6667 | 695 | 51.2821
SD |  |  | 0 | 19.4794 | 0 | 38.4956 | 0 | 2.7237
4 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1400 | 695 | 69 | 534 |  | 0.15 mL CCMP2972.6
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1431 | 695 | 62 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1473 | 695 | 67 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1418 | 695 | 61 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1354 | 695 | 65 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1301 | 695 | 60 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 706 | 650 | 1282 | 695 | 63 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1275 | 695 | 55 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1281 | 695 | 59 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1272 | 695 | 57 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1294 | 695 | 61 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1278 | 695 | 59 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1309 | 695 | 60 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1291 | 695 | 55 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1281 | 695 | 60 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1274 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1266 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1279 | 695 | 61 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 665 | 650 | 1298 | 695 | 63 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1313 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 676 | 650 | 1299 | 695 | 65 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1267 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 713 | 650 | 1288 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 711 | 650 | 1314 | 695 | 62 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 688 | 650 | 1292 | 695 | 54 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 687 | 650 | 1252 | 695 | 60 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1251 | 695 | 57 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1276 | 695 | 60 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1293 | 695 | 62 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 705 | 650 | 1300 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1332 | 695 | 58 | 534
Average |  |  | 470 | 683.9355 | 650 | 1307.5484 | 695 | 60.2903
SD |  |  | 0 | 13.8851 | 0 | 53.4153 | 0 | 3.4467
5 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 671 | 650 | 1334 | 695 | 64 | 534 |  | 0.3 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 664 | 650 | 1343 | 695 | 69 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1331 | 695 | 67 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 644 | 650 | 1335 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 650 | 650 | 1351 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 666 | 650 | 1361 | 695 | 66 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1325 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 663 | 650 | 1295 | 695 | 66 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 660 | 650 | 1274 | 695 | 63 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 662 | 650 | 1270 | 695 | 59 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1295 | 695 | 63 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 646 | 650 | 1315 | 695 | 64 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1307 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 660 | 650 | 1294 | 695 | 59 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 660 | 650 | 1317 | 695 | 62 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1313 | 695 | 63 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 660 | 650 | 1318 | 695 | 58 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 661 | 650 | 1324 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1324 | 695 | 63 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1328 | 695 | 57 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1338 | 695 | 60 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 638 | 650 | 1325 | 695 | 64 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 638 | 650 | 1312 | 695 | 58 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 643 | 650 | 1307 | 695 | 62 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 642 | 650 | 1291 | 695 | 60 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 644 | 650 | 1302 | 695 | 63 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 644 | 650 | 1293 | 695 | 61 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1253 | 695 | 61 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1235 | 695 | 65 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 662 | 650 | 1251 | 695 | 61 | 534
Average |  |  | 470 | 654.8 | 650 | 1308.7 | 695 | 62.6
SD |  |  | 0 | 9.1742 | 0 | 29.7995 | 0 | 2.799
6 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1294 | 695 | 90 | 533 |  | .6 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1286 | 695 | 87 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1268 | 695 | 93 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 705 | 650 | 1273 | 695 | 89 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 699 | 650 | 1282 | 695 | 87 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 712 | 650 | 1303 | 695 | 79 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1318 | 695 | 88 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1305 | 695 | 79 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1289 | 695 | 81 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1291 | 695 | 71 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1291 | 695 | 79 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 700 | 650 | 1268 | 695 | 76 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1249 | 695 | 80 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 712 | 650 | 1235 | 695 | 77 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 701 | 650 | 1269 | 695 | 81 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1285 | 695 | 82 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1313 | 695 | 75 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 690 | 650 | 1323 | 695 | 80 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1322 | 695 | 79 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1314 | 695 | 74 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1291 | 695 | 77 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1278 | 695 | 77 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 694 | 650 | 1297 | 695 | 72 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 682 | 650 | 1326 | 695 | 75 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1353 | 695 | 74 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1330 | 695 | 70 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1298 | 695 | 76 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 675 | 650 | 1286 | 695 | 70 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 668 | 650 | 1289 | 695 | 74 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 664 | 650 | 1284 | 695 | 68 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 669 | 650 | 1291 | 695 | 74 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 672 | 650 | 1283 | 695 | 67 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1288 | 695 | 74 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 673 | 650 | 1280 | 695 | 69 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 674 | 650 | 1287 | 695 | 72 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 667 | 650 | 1293 | 695 | 71 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 670 | 650 | 1301 | 695 | 69 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 666 | 650 | 1297 | 695 | 75 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 671 | 650 | 1293 | 695 | 69 | 533
Average |  |  | 470 | 685.7436 | 650 | 1292.8974 | 695 | 76.9231
SD |  |  | 0 | 13.7663 | 0 | 21.8389 | 0 | 6.555
7 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 677 | 650 | 1401 | 695 | 107 | 533 |  | 1.2 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1436 | 695 | 107 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1435 | 695 | 111 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 721 | 650 | 1381 | 695 | 115 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 697 | 650 | 1352 | 695 | 115 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 697 | 650 | 1340 | 695 | 115 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1333 | 695 | 114 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 696 | 650 | 1342 | 695 | 116 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 692 | 650 | 1353 | 695 | 109 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1352 | 695 | 106 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 691 | 650 | 1338 | 695 | 104 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 689 | 650 | 1336 | 695 | 105 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 703 | 650 | 1335 | 695 | 105 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 714 | 650 | 1328 | 695 | 107 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1326 | 695 | 106 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1346 | 695 | 106 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 686 | 650 | 1349 | 695 | 106 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1323 | 695 | 104 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 682 | 650 | 1305 | 695 | 103 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 684 | 650 | 1314 | 695 | 105 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 698 | 650 | 1421 | 695 | 106 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 699 | 650 | 1758 | 695 | 102 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 693 | 650 | 1777 | 695 | 98 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 685 | 650 | 1493 | 695 | 101 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 679 | 650 | 1394 | 695 | 102 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 680 | 650 | 1374 | 695 | 101 | 533
Average |  |  | 470 | 693.8462 | 650 | 1393.9231 | 695 | 106.7692
SD |  |  | 0 | 10.8984 | 0 | 118.4871 | 0 | 4.8769
8 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 764 | 650 | 1392 | 695 | 324 | 533 |  | 3.0 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 761 | 650 | 1387 | 695 | 311 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 751 | 650 | 1380 | 695 | 296 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 750 | 650 | 1371 | 695 | 291 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 757 | 650 | 1364 | 695 | 286 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 758 | 650 | 1356 | 695 | 275 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 748 | 650 | 1355 | 695 | 260 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 738 | 650 | 1352 | 695 | 248 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 733 | 650 | 1351 | 695 | 231 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 720 | 650 | 1343 | 695 | 221 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 707 | 650 | 1345 | 695 | 219 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 707 | 650 | 1348 | 695 | 215 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 698 | 650 | 1354 | 695 | 213 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 681 | 650 | 1367 | 695 | 215 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 683 | 650 | 1372 | 695 | 219 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 688 | 650 | 1375 | 695 | 220 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 695 | 650 | 1385 | 695 | 222 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 700 | 650 | 1382 | 695 | 226 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 709 | 650 | 1391 | 695 | 226 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 713 | 650 | 1385 | 695 | 231 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 715 | 650 | 1390 | 695 | 231 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 719 | 650 | 1400 | 695 | 228 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 725 | 650 | 1405 | 695 | 228 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 726 | 650 | 1410 | 695 | 225 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 723 | 650 | 1413 | 695 | 222 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 724 | 650 | 1410 | 695 | 219 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 730 | 650 | 1402 | 695 | 218 | 533
Average |  |  | 470 | 723.0741 | 650 | 1377.2222 | 695 | 241.4815
SD |  |  | 0 | 24.3815 | 0 | 21.8145 | 0 | 32.7712
9 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1302 | 695 | 205 | 533 |  | Left Expt 8 for 5-10 Min to see variability with t> 30s
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1308 | 695 | 206 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1307 | 695 | 206 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1306 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1310 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1314 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1314 | 695 | 204 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1317 | 695 | 206 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1316 | 695 | 208 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1315 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1314 | 695 | 206 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1317 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1322 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1321 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1323 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1316 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1320 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1318 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1322 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1320 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1314 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1319 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1320 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1321 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1322 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1324 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1324 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1324 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1324 | 695 | 204 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 660 | 650 | 1330 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1326 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 658 | 650 | 1326 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1325 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1326 | 695 | 204 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 661 | 650 | 1323 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1324 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1324 | 695 | 201 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1323 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1324 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1328 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1323 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1320 | 695 | 204 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1326 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1327 | 695 | 199 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 659 | 650 | 1325 | 695 | 199 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1324 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1330 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1328 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1325 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1327 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1326 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1324 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1321 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1327 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1327 | 695 | 206 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1326 | 695 | 202 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 657 | 650 | 1326 | 695 | 201 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1326 | 695 | 199 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1323 | 695 | 199 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1324 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1328 | 695 | 204 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1323 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1321 | 695 | 200 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1322 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1325 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1324 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1324 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1321 | 695 | 201 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1323 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 649 | 650 | 1322 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1320 | 695 | 199 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1318 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1320 | 695 | 204 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 649 | 650 | 1314 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 650 | 650 | 1311 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1311 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1311 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1313 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 650 | 650 | 1307 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1304 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1303 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 649 | 650 | 1302 | 695 | 202 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1302 | 695 | 195 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 653 | 650 | 1303 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1300 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1306 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 650 | 650 | 1305 | 695 | 206 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1300 | 695 | 201 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 656 | 650 | 1303 | 695 | 206 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1294 | 695 | 200 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1300 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 651 | 650 | 1296 | 695 | 201 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 655 | 650 | 1299 | 695 | 203 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1294 | 695 | 204 | 532
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 654 | 650 | 1297 | 695 | 205 | 533
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 652 | 650 | 1291 | 695 | 203 | 533
Average |  |  | 470 | 654.7188 | 650 | 1317.0312 | 695 | 202.2917
SD |  |  | 0 | 2.5244 | 0 | 9.8403 | 0 | 2.1221

## 17JulECO_fASW
Expt No. | Date | Time | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Ser BB2FLMBA-1073 |  |  | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts)
1 | 2013-07-17 | 17:35 | 470 | 109 | 650 | 419 | 695 | 49 | 538 | 11.9 | Air | Ver MBA Triplet 4.07
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 418 | 695 | 51 | 538 |  |  | Ave 19 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 417 | 695 | 50 | 538 |  |  | Pkt 0 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 415 | 695 | 50 | 538 | [5 empty] | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 415 | 695 | 52 | 538 | [5 empty] | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 416 | 695 | 49 | 538 |  |  | Expt | Wavelength | Ave Ct | SD | [ASW_D] | Wavelength | Ave Ct | SD | [ASW_D] | Wavelength | Ave Ct | SD | [ASW_D]
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 419 | 695 | 51 | 538 |  |  | 1, Air | 470 | 109.8485 | 1.253 | 0.00063416 | 650 | 417.4242 | 1.7326 | 0.0013295 | 695 | 50.7273 | 1.1256 | 0.025166
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 418 | 695 | 50 | 538 |  |  | 2, ASW_D | 470 | 214.9643 | 32.8165 | 0.0017379 | 650 | 653.1786 | 311.7759 | 0.0021582 | 695 | 50.75 | 1.1746 | 0.025438
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 418 | 695 | 53 | 538 |  |  | 3, ASW_D, swirled for 5s | 470 | 254.8824 | 42.417 | 0.002157 | 650 | 437.1765 | 152.2348 | 0.0013989 | 695 | 50.6471 | 0.8836 | 0.024203
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 414 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 418 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 419 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 420 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 417 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 418 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 415 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 419 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 418 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 417 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 418 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 416 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 417 | 695 | 53 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 420 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 418 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 108 | 650 | 416 | 695 | 52 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 109 | 650 | 419 | 695 | 53 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 420 | 695 | 52 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 415 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 416 | 695 | 53 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 419 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 415 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 420 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 110 | 650 | 416 | 695 | 51 | 538
Average |  |  | 470 | 109.8485 | 650 | 417.4242 | 695 | 50.7273
SD |  |  | 0 | 1.253 | 0 | 1.7326 | 0 | 1.1256
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 226 | 650 | 716 | 695 | 50 | 537 | ASW_D
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 236 | 650 | 753 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 208 | 650 | 1672 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 186 | 650 | 411 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 180 | 650 | 412 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 176 | 650 | 373 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 195 | 650 | 400 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 192 | 650 | 424 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 172 | 650 | 513 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 198 | 650 | 737 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 294 | 650 | 670 | 695 | 54 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 307 | 650 | 572 | 695 | 53 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 226 | 650 | 405 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 215 | 650 | 424 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 883 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 502 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 238 | 650 | 358 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 258 | 650 | 382 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 252 | 650 | 434 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 191 | 650 | 562 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 182 | 650 | 809 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 209 | 650 | 710 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 199 | 650 | 728 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 1149 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 1369 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 195 | 650 | 777 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 197 | 650 | 587 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 233 | 650 | 557 | 695 | 50 | 537
Average |  |  | 470 | 214.9643 | 650 | 653.1786 | 695 | 50.75
SD |  |  | 0 | 32.8165 | 0 | 311.7759 | 0 | 1.1746
3 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 230 | 650 | 367 | 695 | 51 | 537 | same 600 mL ASW_D as above, swirled for 5 s before sampling (to investigate potential noise from resuspension)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 278 | 650 | 400 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 231 | 650 | 357 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 217 | 650 | 352 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 200 | 650 | 454 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 213 | 650 | 398 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 210 | 650 | 361 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 241 | 650 | 343 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 254 | 650 | 337 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 229 | 650 | 344 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 366 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 241 | 650 | 320 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 192 | 650 | 420 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 254 | 650 | 374 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 291 | 650 | 387 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 276 | 650 | 515 | 695 | 52 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 268 | 650 | 762 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 264 | 650 | 641 | 695 | 53 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 256 | 650 | 427 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 286 | 650 | 363 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 345 | 650 | 402 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 270 | 650 | 465 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 281 | 650 | 655 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 342 | 650 | 1107 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 230 | 650 | 446 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 200 | 650 | 370 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 226 | 650 | 396 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 244 | 650 | 356 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 264 | 650 | 372 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 245 | 650 | 368 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 252 | 650 | 395 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 340 | 650 | 391 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 355 | 650 | 450 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 235 | 650 | 403 | 695 | 51 | 537
Average |  |  | 470 | 254.8824 | 650 | 437.1765 | 695 | 50.6471
SD |  |  | 0 | 42.417 | 0 | 152.2348 | 0 | 0.8836

## 23JulECO_Micro
Expt No. & Page | Date | Time = Count/1.01 Hz | N/U | 470 Sig | N/U | 650 Sig |  | Chl Sig | Therm | Volts to ECO Puck | Notes | Ser BB2FLMBA-1073 |  |  | [Constituent] = scale factor*(output-dark counts)
1 | 2013-07-23 | 16:00 | 470 | 113 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538 | 11.91 | Air | Ver MBA Triplet 4.07
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 510 | 695 | 52 | 538 |  |  | Ave 19 |  |  | Wavelength | Scale Factor | WetLabs DC | 25 Jul DC (Mean) | 25 Jul SD
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 53 | 538 |  |  | Pkt 0 |  |  | 470 | 1.049e-05 | 45 | 49.4521 | 2.0141
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 507 | 695 | 49 | 538 | [5 empty] | 650 | 3.515e-06 | 30 | 39.1918 | 3.2857
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 506 | 695 | 50 | 538 | [5 empty] | 695 | 0.012 | 46 | 48.6301 | 2.6745
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538 |  |  | Expt | Concentration | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.11] | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.11] | Wavelength | Ave Ct | SD | [2.9RCC299.11]
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 50 | 538 |  |  | 1, Air | 0 | 470 | 112.64 | 1.3808 | 0.00066347 | 650 | 507 | 1.2247 | 0.0016443 | 695 | 50.84 | 1.1431 | 0.026518
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 52 | 538 |  |  | 1.2, Air w/tape cover | 0 | 470 | 50.7 | 0.91539 | 1.3103e-05 | 650 | 40.2 | 2.024 | 3.5439e-06 | 695 | 49.8 | 0.61026 | 0.014038
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538 |  |  | 2, | 0 | 470 | 48.6176 | 1.5573 | -8.7612e-06 | 650 | 38.7059 | 2.2634 | -1.7079e-06 | 695 | 49.1471 | 1.184 | 0.006203
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538 |  |  | 3 | 0 | 470 | 88 | 1.5916 | 0.00040475 | 650 | 240.1935 | 1.8694 | 0.00070652 | 695 | 49.7097 | 1.2164 | 0.012954
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 508 | 695 | 52 | 538 |  |  | 4 | 0 | 470 | 148.5806 | 16.7347 | 0.0010409 | 650 | 390.871 | 85.6317 | 0.0012362 | 695 | 50.1613 | 1.7146 | 0.018374
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 116 | 650 | 507 | 695 | 50 | 538 |  |  | 5, 0.6 mL RCC299.11 | 0.999 | 470 | 123.0476 | 5.9754 | 0.00077275 | 650 | 344.4762 | 41.2347 | 0.0010731 | 695 | 90 | 6.3707 | 0.49644
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 49 | 538 |  |  | 6, 1.2 mL | 1.996 | 470 | 209.6842 | 43.0845 | 0.0016824 | 650 | 435.2368 | 75.4451 | 0.0013921 | 695 | 111.1316 | 6.9133 | 0.75002
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 505 | 695 | 51 | 538 |  |  | 7, 6 mL | 9.901 | 470 | 252.5238 | 32.0421 | 0.0021323 | 650 | 546.3571 | 136.585 | 0.0017827 | 695 | 332.0952 | 13.5679 | 3.4016
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538 |  |  | 8, 12 mL | 19.6078 | 470 | 363.9706 | 38.7693 | 0.0033024 | 650 | 767.5588 | 229.7245 | 0.0025602 | 695 | 577.1176 | 24.8361 | 6.3419
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 508 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 112 | 650 | 505 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 507 | 695 | 54 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 115 | 650 | 507 | 695 | 51 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 508 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 111 | 650 | 506 | 695 | 50 | 538
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 506 | 695 | 51 | 538
Average |  |  | 470 | 112.64 | 650 | 507 | 695 | 50.84
SD |  |  | 0 | 1.3808 | 0 | 1.2247 | 0 | 1.1431
1.2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537 |  | Air with tape cover
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 43 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 43 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 43 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 38 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 48 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 53 | 650 | 39 | 695 | 51 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 35 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 39 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 52 | 650 | 38 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 49 | 537
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 42 | 695 | 50 | 537
Average |  |  | 470 | 50.7 | 650 | 40.2 | 695 | 49.8
SD |  |  | 0 | 0.91539 | 0 | 2.024 | 0 | 0.61026
2 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 38 | 695 | 48 | 536 |  | DI water w/tape cover
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 42 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 36 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 37 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 41 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 40 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 33 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 40 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 38 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 51 | 650 | 39 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 46 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 38 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 45 | 650 | 37 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 41 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 39 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 40 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 47 | 650 | 39 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 33 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 37 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 49 | 650 | 43 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 38 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 38 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 48 | 650 | 36 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 50 | 650 | 41 | 695 | 50 | 536
Average |  |  | 470 | 48.6176 | 650 | 38.7059 | 695 | 49.1471
SD |  |  | 0 | 1.5573 | 0 | 2.2634 | 0 | 1.184
3 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 49 | 536 |  | ECO in DI water w/o black tape, cover on
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 242 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 239 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 238 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 235 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 91 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 243 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 238 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 239 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 239 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 242 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 237 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 87 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 91 | 650 | 241 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 239 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 243 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 238 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 86 | 650 | 239 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 241 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 88 | 650 | 238 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 90 | 650 | 240 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 89 | 650 | 240 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 85 | 650 | 240 | 695 | 51 | 536
Average |  |  | 470 | 88 | 650 | 240.1935 | 695 | 49.7097
SD |  |  | 0 | 1.5916 | 0 | 1.8694 | 0 | 1.2164
4 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 154 | 650 | 292 | 695 | 49 | 536 | ECO in DI Water, cover off
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 147 | 650 | 395 | 695 | 46 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 133 | 650 | 509 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 146 | 650 | 550 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 158 | 650 | 521 | 695 | 49 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 449 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 419 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 166 | 650 | 428 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 179 | 650 | 379 | 695 | 48 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 180 | 650 | 436 | 695 | 47 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 168 | 650 | 580 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 171 | 650 | 527 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 173 | 650 | 407 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 156 | 650 | 336 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 139 | 650 | 309 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 130 | 650 | 301 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 322 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 132 | 650 | 330 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 143 | 650 | 317 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 148 | 650 | 301 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 146 | 650 | 287 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 144 | 650 | 284 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 149 | 650 | 306 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 150 | 650 | 385 | 695 | 51 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 147 | 650 | 448 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 143 | 650 | 463 | 695 | 46 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 137 | 650 | 444 | 695 | 52 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 132 | 650 | 368 | 695 | 50 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 130 | 650 | 322 | 695 | 50 | 536
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 314 | 695 | 53 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 388 | 695 | 51 | 536
Average |  |  | 470 | 148.5806 | 650 | 390.871 | 695 | 50.1613
SD |  |  | 0 | 16.7347 | 0 | 85.6317 | 0 | 1.7146
5 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 277 | 695 | 85 | 535 |  | 0.6 mL 2.9RCC299.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 264 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 277 | 695 | 75 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 131 | 650 | 309 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 310 | 695 | 81 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 134 | 650 | 362 | 695 | 80 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 402 | 695 | 81 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 418 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 376 | 695 | 85 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 352 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 306 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 123 | 650 | 331 | 695 | 90 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 113 | 650 | 361 | 695 | 96 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 371 | 695 | 91 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 357 | 695 | 97 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 316 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 131 | 650 | 301 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 125 | 650 | 289 | 695 | 99 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 302 | 695 | 95 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 345 | 695 | 95 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 364 | 695 | 103 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 119 | 650 | 367 | 695 | 97 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 404 | 695 | 96 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 127 | 650 | 425 | 695 | 101 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 129 | 650 | 431 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 140 | 650 | 419 | 695 | 90 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 128 | 650 | 388 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 359 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 119 | 650 | 369 | 695 | 99 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 120 | 650 | 325 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 312 | 695 | 91 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 116 | 650 | 302 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 325 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 335 | 695 | 88 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 126 | 650 | 355 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 122 | 650 | 341 | 695 | 85 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 338 | 695 | 94 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 124 | 650 | 341 | 695 | 84 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 117 | 650 | 333 | 695 | 86 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 121 | 650 | 333 | 695 | 89 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 114 | 650 | 325 | 695 | 87 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 118 | 650 | 351 | 695 | 92 | 535
Average |  |  | 470 | 123.0476 | 650 | 344.4762 | 695 | 90
SD |  |  | 0 | 5.9754 | 0 | 41.2347 | 0 | 6.3707
6 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 209 | 650 | 362 | 695 | 119 | 535 |  | 1.2 mL RCC.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 200 | 650 | 364 | 695 | 114 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 245 | 650 | 359 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 233 | 650 | 363 | 695 | 116 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 188 | 650 | 364 | 695 | 116 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 186 | 650 | 363 | 695 | 111 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 193 | 650 | 365 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 370 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 283 | 650 | 367 | 695 | 105 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 251 | 650 | 372 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 380 | 695 | 105 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 395 | 695 | 109 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 238 | 650 | 404 | 695 | 112 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 184 | 650 | 413 | 695 | 104 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 164 | 650 | 421 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 162 | 650 | 461 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 163 | 650 | 463 | 695 | 110 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 185 | 650 | 464 | 695 | 108 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 194 | 650 | 483 | 695 | 107 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 179 | 650 | 513 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 203 | 650 | 544 | 695 | 108 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 293 | 650 | 582 | 695 | 104 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 361 | 650 | 613 | 695 | 101 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 291 | 650 | 616 | 695 | 98 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 251 | 650 | 595 | 695 | 102 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 242 | 650 | 535 | 695 | 106 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 217 | 650 | 459 | 695 | 112 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 196 | 650 | 424 | 695 | 118 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 185 | 650 | 409 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 176 | 650 | 398 | 695 | 123 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 172 | 650 | 399 | 695 | 121 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 174 | 650 | 401 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 186 | 650 | 394 | 695 | 119 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 183 | 650 | 397 | 695 | 119 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 177 | 650 | 452 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 176 | 650 | 459 | 695 | 115 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 199 | 650 | 418 | 695 | 120 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 181 | 650 | 398 | 695 | 120 | 535
Average |  |  | 470 | 209.6842 | 650 | 435.2368 | 695 | 111.1316
SD |  |  | 0 | 43.0845 | 0 | 75.4451 | 0 | 6.9133
7 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 228 | 650 | 504 | 695 | 365 | 535 |  | 6 mL
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 220 | 650 | 663 | 695 | 358 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 455 | 695 | 354 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 226 | 650 | 416 | 695 | 357 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 235 | 650 | 417 | 695 | 351 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 245 | 650 | 595 | 695 | 350 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 243 | 650 | 538 | 695 | 348 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 603 | 695 | 342 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 225 | 650 | 540 | 695 | 344 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 214 | 650 | 473 | 695 | 345 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 207 | 650 | 420 | 695 | 345 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 206 | 650 | 417 | 695 | 342 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 213 | 650 | 448 | 695 | 337 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 221 | 650 | 422 | 695 | 335 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 232 | 650 | 402 | 695 | 335 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 241 | 650 | 404 | 695 | 331 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 404 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 294 | 650 | 412 | 695 | 327 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 308 | 650 | 410 | 695 | 324 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 300 | 650 | 415 | 695 | 326 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 277 | 650 | 429 | 695 | 325 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 258 | 650 | 433 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 234 | 650 | 516 | 695 | 328 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 233 | 650 | 788 | 695 | 327 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 234 | 650 | 899 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 239 | 650 | 777 | 695 | 331 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 637 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 272 | 650 | 599 | 695 | 332 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 298 | 650 | 601 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 312 | 650 | 592 | 695 | 329 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 316 | 650 | 595 | 695 | 326 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 315 | 650 | 565 | 695 | 325 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 311 | 650 | 526 | 695 | 323 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 292 | 650 | 498 | 695 | 319 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 274 | 650 | 488 | 695 | 321 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 253 | 650 | 500 | 695 | 322 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 240 | 650 | 532 | 695 | 319 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 238 | 650 | 567 | 695 | 315 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 242 | 650 | 624 | 695 | 312 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 246 | 650 | 710 | 695 | 311 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 249 | 650 | 798 | 695 | 311 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 253 | 650 | 915 | 695 | 311 | 535
Average |  |  | 470 | 252.5238 | 650 | 546.3571 | 695 | 332.0952
SD |  |  | 0 | 32.0421 | 0 | 136.585 | 0 | 13.5679
8 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 361 | 650 | 598 | 695 | 615 | 535 |  | 12 mL RCC299.11
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 366 | 650 | 560 | 695 | 600 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 377 | 650 | 536 | 695 | 605 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 360 | 650 | 544 | 695 | 607 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 401 | 650 | 545 | 695 | 606 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 388 | 650 | 596 | 695 | 606 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 357 | 650 | 566 | 695 | 604 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 370 | 650 | 616 | 695 | 603 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 406 | 650 | 571 | 695 | 605 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 378 | 650 | 537 | 695 | 601 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 383 | 650 | 536 | 695 | 597 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 370 | 650 | 570 | 695 | 588 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 351 | 650 | 647 | 695 | 586 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 352 | 650 | 771 | 695 | 589 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 387 | 650 | 784 | 695 | 589 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 443 | 650 | 830 | 695 | 586 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 453 | 650 | 757 | 695 | 582 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 418 | 650 | 768 | 695 | 579 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 396 | 650 | 730 | 695 | 577 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 417 | 650 | 758 | 695 | 577 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 401 | 650 | 937 | 695 | 575 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 334 | 650 | 1214 | 695 | 571 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 337 | 650 | 1272 | 695 | 564 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 353 | 650 | 1266 | 695 | 559 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 327 | 650 | 1233 | 695 | 558 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 325 | 650 | 1164 | 695 | 552 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 332 | 650 | 1023 | 695 | 552 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 329 | 650 | 908 | 695 | 549 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 353 | 650 | 795 | 695 | 544 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 316 | 650 | 696 | 695 | 546 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 297 | 650 | 676 | 695 | 542 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 305 | 650 | 690 | 695 | 538 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 317 | 650 | 707 | 695 | 535 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 315 | 650 | 696 | 695 | 535 | 535
Average |  |  | 470 | 363.9706 | 650 | 767.5588 | 695 | 577.1176
SD |  |  | 0 | 38.7693 | 0 | 229.7245 | 0 | 24.8361
9 | 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535 |  | Test Tank Water (without foil lining but with foil cover)
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 170 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 165 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 169 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 171 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167 | 534
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 166 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 168 | 535
| 99/99/99 | 99:99:99 | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 170 | 535
Average |  |  | 470 | 4130 | 650 | 4130 | 695 | 167.6944
SD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307