User:  MIDORI\doriss
Wed, 16 Jun 2010 15:14:35 GMT 

Verification is out of tolerance
Verification Standard: Cyclohexane
Verification is out of tolerance

	Channel 1 Peaks:
	 Nominal   Measured   
	Location,  Location,  Delta   Tol.,
	  cm-1       cm-1     cm-1    cm-1   P/F
	---------  ---------  -----   -----  ---
	  384.10     383.18    0.92    1.00   P
	  426.70     426.02    0.68    1.00   P
	  801.80     801.81    0.01    0.50   P
	 1028.20    1028.13    0.07    0.50   P
	 1266.40    1266.09    0.31    0.50   P
	 1444.00    1443.35    0.65    0.70   P
	 2664.80    2663.96    0.84    1.00   P
	 2853.10    2852.37    0.73    1.00   P
	 2923.90    2923.36    0.54    1.00   P
	 2938.70    2937.64    1.06    1.00   F

	Channel 1 Bands:
	                      Nominal   Measured   Delta                     S/N 
	Low cm-1  High cm-1  Rel. Area  Rel. Area  Rel. Area   Tol.    P/F  Ratio  
	--------  ---------  ---------  ---------  ---------  -----    ---  -----  
	   760       840       1.000       1.000     0.000     0.000   P     5872
	   960      1100       0.620       0.634     0.014     0.030   P    22871
	  1220      1315       0.520       0.521     0.001     0.030   P     4640
	  1380      1510       0.660       0.668     0.008     0.030   P     6354
	  2550      3100      12.960      12.688     0.272     1.080   P    302314