User:  MIDORI\doriss
Wed, 16 Jun 2010 15:16:06 GMT 

Verification is out of tolerance
Verification Standard: Cyclohexane
Verification is out of tolerance

	Channel 1 Peaks:
	 Nominal   Measured   
	Location,  Location,  Delta   Tol.,
	  cm-1       cm-1     cm-1    cm-1   P/F
	---------  ---------  -----   -----  ---
	  384.10     383.28    0.82    1.00   P
	  426.70     426.06    0.64    1.00   P
	  801.80     801.78    0.02    0.50   P
	 1028.20    1028.11    0.09    0.50   P
	 1266.40    1265.97    0.43    0.50   P
	 1444.00    1443.39    0.61    0.70   P
	 2664.80    2663.98    0.82    1.00   P
	 2853.10    2852.37    0.73    1.00   P
	 2923.90    2923.34    0.56    1.00   P
	 2938.70    2937.63    1.07    1.00   F

	Channel 1 Bands:
	                      Nominal   Measured   Delta                     S/N 
	Low cm-1  High cm-1  Rel. Area  Rel. Area  Rel. Area   Tol.    P/F  Ratio  
	--------  ---------  ---------  ---------  ---------  -----    ---  -----  
	   760       840       1.000       1.000     0.000     0.000   P     5681
	   960      1100       0.620       0.633     0.013     0.030   P    23962
	  1220      1315       0.520       0.519     0.001     0.030   P     4627
	  1380      1510       0.660       0.667     0.007     0.030   P     6014
	  2550      3100      12.960      12.567     0.393     1.080   P    307708