## Sheet1
PG-5 (ref) | GUI | Heise | GUI | % Reading | Heise | % of Reading | Large Pressure Test Facility
psi |  |  | error, psi |  |  |  | MBARI, 2/7/12
PG5-10000 S/N Y5878
0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | #DIV/0! | Cal'ed to NIST Standards
2037 | 2014 | 2015 | -23 | 1.142 | -22 | 1.0918 | 2012-01-10
4010 | 3955 | 3975 | -55 | 1.3906 | -35 | 0.8805
6014 | 5937 | 5970 | -77 | 1.297 | -44 | 0.73702 | by P&R Instrument Supply,
8006 | 7919 | 7950 | -87 | 1.0986 | -56 | 0.7044 | Ametek T-150-1/C S/N 98096
10045 | 9967 | 10000 | -78 | 0.78258 | -45 | 0.45
9000 | 8913 | 8950 | -87 | 0.9761 | -50 | 0.55866 | Accuracy +/-0.025%
7010 | 6933 | 6970 | -77 | 1.1106 | -40 | 0.57389 | Cert# 5349902
5020 | 4955 | 4980 | -65 | 1.3118 | -40 | 0.80321 | recal 9/16/2012
3003 | 2967 | 2970 | -36 | 1.2133 | -33 | 1.1111
990 | 982 | 980 | -8 | 0.81466 | -10 | 1.0204
5 | 27 | 0 | 22 | 81.4815 | -5 | #DIV/0!
PSI, ref
Psi reading